| Date | Time | User |  | Sonde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 enero, 2024 | 5:22am | Manuel A. Nieves Ortiz |  | Eureka |  |
| Parameter | Test | Standard | Measured | Pass/Fail | Note |
| Depth | Check | 0.00 | 0.01 | P |  |
| (± 0.4 m) | Calibration |  |  |  |  |
|  | Calib. Check |  |  |  |  |
| Temperature | Check | 23.54 | 23.53 | P |  |
| (± 0.1°C) | Calibration |  |  |  |  |
|  | Calib. Check |  |  |  |  |
| Sp. Conductivity | Check | 50.00 | 49.70 | Fail |  |
| (± 0.5% or ± 0.25 mS/cm for a 50 mS/cm std) | Calibration | 50.00 | 49.69 |  |  |
|  | Calib. Check | 50.00 | 49.95 | P |  |
| pH | Check | 9.0 | 9.02 | P |  |
| (± 0.1 units) | Calibration |  |  |  |  |
|  | Calib. Check |  |  |  |  |
| Dissolved Oxygen | Check | 100.00 | 99.4 | P |  |
| (± 0.1 mg/L or ± 1.5 %) | Calibration |  |  |  |  |
|  | Calib. Check |  |  |  |  |

Notes: